## 附件2 申请部门填报需求表
中国康复科学所2027年度拟采购科研设备市场调研表
序 号 | 设备名称 | 数量 (套) | 是否允许采购进口产品 | 基本配置需求（单套） | 技术需求 | 质保期 要求 ≥(年)
1 | 数字化成像与分析系统 | 1 | 否 | 1.数字切片扫描仪1台； 2.扫描软件1套； 3.浏览软件1套； 4.图像分析软件1套； 5.工作站电脑1套。 | 1.具备面阵扫描功能； 2.单次装载≥20张切片，自动加载、卸载切片，兼容≥20张切片容量的主流品牌染色机篮筐； 3.物镜电动转换。物镜孔位≥4，标配物镜≥2个，至少包含平场复消色差物镜20倍1个，数值孔径N.A.≥0.8，平场复消色差物镜40倍1个，数值孔径N.A.≥0.95； 4.预留荧光升级，可后期原机升级包含≥10通道的电动荧光转盘，可实现滤光块的自动转换； 5.支持明场定量和荧光定量分析，支持对不同细胞设置不同的的膜半径进行分析，具有分析数据后处理功能，可对分析结果进行可视化输出； 6.脑组织图像与标准三维脑图谱自动配准，通过冠状面/矢状面/横截面三个维度调节，形成不同脑区ROI；针对每个脑区，均可输出独立脑区的分析结果，也可选择部分特定脑区进行分析和结果导出； 7.具备≥4种空间关系分析方法，至少包含浸润分析、临近分析、最近分析、定量热图； 8.可以针对各种组织的不同分析场景构建自己的标注数据集进行训练，得到特定的AI模型，可联合其他分析模块进行使用，适用于各种不同类型的细胞、各种组织形态结构的准确分析，AI自训练类型至少包括：细胞分割、区域分割以及细胞分类。 | 5
2 | 冷冻切片机 | 1 | 否 | 1.冷冻切片机1台； 2.样品托30mm8个； 3.移动式储物架1个； | 1.双压缩机制冷，箱体与样本头单独制冷； 2.具备冷空气循环和刀架送风功能； 3.冷冻位点数≥15个，速冷架制冷温度≤-42℃；快速制冷位点数≥2个，具备额外制冷时间设置功能，与速冻架温差≥15℃； 4.切片厚度范围≥1-100 μm； 5.修片厚度范围≥1-600 μm，具备切片过厚提示功能； 6.最大可切片样品尺寸≥50 mm x 80 mm； 7.电动粗修速度档位≥2档，至少包含900μm/s和300μm/s； 8.具备滑窗加热功能； 9.样品托可选配尺寸至少包含：20mm、30mm、55mm，防卷板尺寸范围≥70-150μm； 10.具备μVC紫外消毒系统，能有效灭活新冠病毒、HIV、分枝杆菌肺结核、甲型流感病毒、脊髓灰质炎病毒、真菌、肝炎病毒等有害微生物和病毒。 | 5
3 | 多维度小动物运动功能分析系统 | 1 | 否 | 1.步态采集箱体1套； 2.控制器1套； 3.气体模块1套； 4.气泵1套； 5.高清摄像头1套； 6.三维相机4个； 7.高速相机1个； 8.脚踏开关1个； 9.专用工作站1套 | 1.软件支持AI智能算法，采用全自动化的运行模式，只需要设置流程就可以自主实验。 2.系统可以自动检测动物运动过程中的步态信息、2D关节信息、3D关节信息等，生成动物3D骨架以及3D运动影像。 3.跑道两侧带有LED绿光，底部配备荧光玻璃跑道。跑道下方具有近红外摄像机，可以在完全黑暗的情况下捕捉到动物的爪印。可同时捕捉动物底部、左侧、右侧三种画面。 4.具备实时报错功能：对不符合实验要求的数据进行实时提醒。 5.跑道有效检测范围≥100cm，跑道总体长度≥120cm，高度≥105cm。 6.数码相机分辨率≥1032x110，采集频率≥80帧/秒。 7.具备气体驱赶模块(气压强度可调，范围≥0-100kpa)； 8.可以对视频中老鼠的脚爪印进行识别并且分类，爪印的识别及分类的准确率≥95%；具备爪印纠正功能，可以通过逐帧播放、进度条拖拽等方式检测结果存在的误差，并在修正后重新开始检测。 | 5
4 | 全自动脑靶向定位注射系统 | 1 | 否 | 1.全自动脑立体定位仪整机1套； 2.注射模块2个； 3.移动工作站（含软件）1套； 4.大鼠适配器、耳杆、专用面罩1套； 5.小鼠适配器、耳杆、专用面罩1套； | 1.可对动物进行脑靶向立体定位，进行药物注射、光刺激和钙信号记录、电生理刺激与记录、活性物质提取等操作。 2.搭配注射模块，能够控制注射量和速率 3.具备自动开颅、多位点注射、组织移除等自动化程序，以及倾斜注射与角度补偿功能。 4.具备脑图谱校准功能，可通过四点（Bregma点、Lambda点、左位点、右位点）确定动物颅骨与脑图谱的比例以及冠状/矢状/水平面的倾斜角度并同步至脑图谱。 5.具备报警功能，可实时检测，遇到故障时停止所有部件运动，移动碰撞提示和双臂碰撞提示。 6.最小注射速度≤0.02nL/s，最小注射体积分辨率≤0.1 nL；注射量程≥1 nL-4600 nL。 7.操作范围：三维移动范围≥70mm（X/Y/Z轴），运行精度≤1μm。垂直方向可180°旋转，分辨率≤2°。水平方向可360°旋转，分辨率≤5° 8.定位仪具备移动控制功能 9.内置注射程序，可直接控制注射泵，进行注射、填充、排空、回缩等操作。 10.支持双臂操作。 | 5
5 | 全景超景深SIM结构光智能扫描成像系统 | 1 | 是 | 1.显微成像系统主机1台； 2.控制器1台； 3.观察模块1套； 4.分析模块1套； 5.滤光片1套； 6.物镜1套； 7.工作站1台； 8.活细胞环境工作站1套； | 1.机身内置暗室仓，配防震结构平台。 2.支持多点自定义条件拍摄，可独立设置拍摄程序（对焦位置、曝光时间、荧光通道、Z栈范围等参数），可设置拍摄程序数≥900点，可实现各视野以相同或不同拍摄条件自动拍摄； 3.可对玻片、多孔板等样品全景拼接成像，图像拼接像素≥25亿，拼接后图片无拼缝，支持平面起伏样本和较厚样本的拼接，支持多成像模式多通道叠加扫描，全幅对焦扫描拼接（拼接的同时进行Z轴层扫，可全幅景深对焦）、自动对焦扫描拼接（拼接的同时每个视野自动聚焦）、高度连动扫描拼接功能； 4.配备电气光栅，光栅内置成像系统机身中，可将激发光投影成线形和点阵结构光； 5.光学切片成像：通过线形光栅或针孔状点阵扫描的方式将激发光衍射成结构光进行切面扫描，捕获单一焦平面的荧光信号，可根据倍率自动优化光栅和针孔宽度，光栅宽度可调范围≥4档。 6.支持预览功能，放置样本后可在所有物镜倍率下一键式自动扫描周围视野创建大视野导航图（支持所有物镜倍率一键自动扫描4色荧光叠加大视野导航图），不同观察倍率视野可共用同一导航图进行视野移动，导航图创建数量≥30个 7.具备长时间定时拍摄功能。搭配活细胞维生装置对样品进行长时间培养的同时定期获取不同阶段的图像，拍摄间隔最大≥24H，拍摄次数最多循环≥2800次，可进行焦点追踪，自动识别当前最佳焦平面作为下次拍摄的Z栈范围中心；可对拍摄数据进行时序亮度测量，统计亮度变化。 8.物镜至少包含：4倍相差物镜，20倍相差物镜，10倍APO物镜，20倍APO物镜，40倍APO物镜，60倍APO物镜（油镜），100倍APO物镜（油镜） | 5
6 | 多场微距界面力学测量系统 | 1 | 否 | 1.控制器*1； 2.干涉仪*1； 3.主机头*1； 4.探针*5； | 1.测试杨氏模量范围≥ 5Pa - 1GPa 2.可以在液体和大气中测试 3.XY 扫描行程≥12mm x 12mm 4.探头可以进行 X-Y 轴移动，可以对一个样品进行网格式多点测量 5. 手动操作可以进行粗调和细调定位 6.可测量蠕变、松弛；储能模量、损耗模量 | 5
7 | 细胞流体剪切共培系统 | 1 | 否 | 1.控制器*1； 2.蠕动泵*1； 3.稳流瓶*2； 4.剪切腔体单通道*1； 5.剪切腔体六通道*1； 6.剪切共培模块*1； | 1.可模拟多种流体剪切力刺激；包括; 静脉恒流，脉冲流； 2.可以使用细胞小室来模拟多种细胞的共同培养，具备在小室的内外侧分别培养不同细胞，可研究受流体切应力刺激细胞与其它不受力细胞的相互影响； 4.共培养时压强范围≥0.25-160dyne/cm2； 5.细胞共培养培养面积≥450平方毫米/培养腔； 6.最高周期性频率≥120次/分钟； 7.可放置于显微镜下实时观察 | 5
8 | 激光粒度仪 | 1 | 否 | 1.主机光学平台1套； 2.电位测量模块与样品池1套； 3.湿法分散系统与软件1套； | 1.无需更换透镜的单一光学平台覆盖范围≥ 0.01 µm -2000 µm。 2.重复性误差 ≤ ±0.5%，准确性误差 ≤ ±1% 3.测量速度 ≥ 10,000 次/秒，典型单次测量时间＜10秒 4.湿法系统内置可调速度的泵、搅拌器及在线超声探头；干法系统具备全封闭设计和高压气流分散。系统支持即插即用，自动识别分散单元；具备数据增强与AI分析工具。 5.具备基于机器学习的数据评估工具。利用自适应衍射技术自动识别并消除测量过程中因颗粒瞬态团聚或状态变化带来的“伪影”数据 | 5
9 | 细胞电刺激培养系统 | 1 | 否 | 1.电刺激发生控制器*1； 2.电极板模块*1； | 1.具备标准六孔板内进行培养的功能 2.额定电压≥24V；输出电压范围≥0-20V 3.电刺激频率范围≥ 0 - 100 Hz； 4.最小脉宽≤0.5ms 5.具备生物相容性电极； 6.控制通道≥2；输出端口≥6； 7.加载波形可根据需求设定； | 5
10 | 高分辨深层次小动物成像系统 | 1 | 否 | 1.红外活体成像系统主机1套； 2.-190℃深制冷级红外相机1套； 3.体视显微成像模块1套； 4.气麻机1套； 5.大鼠小鼠尾静脉注射工具1套 6.脱毛工具套装一套； | 1.探测波长范围≥900～1700 nm ，量子效率均值≥80%，量子效率峰值≥85%； 2.芯片绝对制冷温度≤-190 ℃； 3.红外成像镜头：等效焦距≥ 50mm定焦，光圈≥ F/1.2 ； 4.成像范围≥900-1700nm，成像视野可调范围≥ 2mm - 230mm； 5.体视显微具备双物镜，至少包含1X，2X放大倍数； 6.具备双层滤波片转轮，可实现上下两层滤波片的叠加组合，构造荧光通道数量≥48路； 7.激光光源可由软件控制，每个光源均可选择≥三种输出方法：荧光照明，光治疗，与光谱探测；无需手动切换； 8.软件具备荧光光谱分离算法，可进行背景光去除及多探针成像分析所需的纯光谱信息提取、多光谱分离、信号光谱特征分类、图像叠加等操作； | 5
11 | 植入式可充电无线信号采集与分析系统 | 1 | 否 | 1.无线信号采集主机 1件； 2.无线充电板 1件； 3.植入子 8件； 4.数据采集分析工作站 1件； | 1.支持腹腔、颈下、皮下等埋入方式； 2. 动物可无线在体充电、无线通讯、无线刺激、无线检测； 3. 血糖测量范围≥ 1 - 30 mM，精度＜ 0.1 mM； 4 .生物阻抗参数至少包含：呼吸频率、潮气量； 5.生物压力测量参数至少包含：动脉压、静脉压、心室压、膀胱压、颅内压、子宫压、胸腔内膜压等。采集压力范围≥ -20 mmHg-180mmHg。分辨率 ≤ 0.1mmHg。 6.生物电信号包括：心电（ECG）、肌电（EMG）、脑电（EEG）、皮层脑电（ECoG）、局部场电位（LFP）等，测量范围≥±10 mV，精度≤1 μV。 7.血氧饱和度测量范围 0 - 100%，精度 ≤ 2%。 8.体内核心温度或者特定区域温度测量范围≥ 10 - 50 °C，精度≤ 0.05 °C。 9.血糖测量范围≥ 1 - 30 mM，精度≤ 0.1 mM。 10.内置三维加速度计，测量范围≥ ± 8 g，精度≤ 0.001 g。 11. 具备可编程μLED 光源，输出刺激范式至少包含：Sqμare、Sine、Triangμlar、Constant、Linear、Exponential、Polynomial 12. 集成直流电刺激范围≥± 2 nA - ±2 μA，以及≥± 2 μA - ± 2 mA；内置电荷平衡电路 13. 刺激功率以及采集状态不受实验箱形状、大小、材料，以及动物姿态、位置、速度等影响； 14. 支持生物种类≥鼠、猴、猫、狗、兔、鸟、猪、蝙蝠； 15. 支持器官和组织种类≥肠、胃、心脏、肝、胆、膀胱、脊髓、坐骨神经、迷走神经、肌肉、皮肤等； 16. 一台主机同时控制动物数量≥8只； 17. 植入体由生物相容性材料封装，防止免疫排斥反应，支持重复使用； 18. 支持OTA 升级 19.配套数据采集与分析软件，支持图形化用户界面，支持自定义实验流程、实时数据显示与数据存储，或导出为支持主流生物信号分析软件的数据格式 20.分析指标至少包括：室性早搏（PVC）、房性早搏（PAC） 、心房颤动/扑动（AF/AFL） 、房室传导阻滞（AVB） 、ST段抬高/压低（提示心肌缺血或梗死） T波倒置、高尖或双相 、Q波异常（病理性Q波） 束支传导阻滞（LBBB/RBBB）、 QT间期显著延长或缩短。可通过图形界面修正自动识别结果，包括波形标注、事件分类、删除误判或添加漏判事件。监测并分类常见干扰源，包括： 肌电干扰（高频噪声） 基线漂移（低频波动）工频干扰（50/60 Hz） 电极接触不良（突发性尖峰或信号丢失）。 21.可自动计算血流动力学参数：收缩压（SBP） 、舒张压（DBP） 、舒张末压（EDP） 、平均动脉压（MAP） 、左心室压（LVP） 、收缩时程 、舒张时程 、平均压力。所有参数支持自动分析、结果导出，并具备波形可视化与手动校正功能。 22.自动完成脑电波形分类、癫痫样放电检测、睡眠时相分析、脑电功率谱计算等。可多模态分析，肢体运动事件识别、觉醒事件检测、心率及心率变异性分析、血氧饱和度统计。可对异常事件可视化标记及手动编辑。分析结果可导出为PDF/CSV格式。 | 5
12 | 三维旋进式力学干预系统 | 1 | 否 | 1.主机*1 2.手持振动头*2 3.靠垫振动头*2 4.滚轮振动头*2 5.手持主机*2 6.靠垫主机*2 7.电源适配器*4 8.遥控器*2 | 1、具备促进新陈代谢，改善血液循环与淋巴回流，预防静脉血栓形成，缓解肌肉疼痛，减轻肢体水肿，改善关节活动度等功能。 2、振动单元种类≥3，至少包含靠垫、手持和滚轮。 3、振动单元可满足在X、Y、Z三个轴向上同时振动。 4、振动单元振幅≤5mm。 5、振动单元振动强度(加速度)≤180m/s²。 6、不同种类振动单元可单独或同时使用。 7、所有振动单元当前参数同步独立显示。 8、具备小型化振动传导接头。 9、蓝牙无线控制。 10、振动强度可连续无级调节。 12、具备振动参数实时检测模块，具备数据采集、评估分析功能。 | 5
13 | 超高场磁共振成像系统 | 1 | 是 | 1.磁共振系统1套； 2.小动物体温维持水循环系统1套； 3.小动物气体麻醉机1套； 4.小动物生理监测单元1套； 5.铁磁探测仪1套； 6.水冷机1套； 7.精密空调1套； | 1、磁场强度≥9.4T 2、梯度系统≥2种，小动物梯度线圈内径≥110mm，大动物梯度线圈内径≥190mm 3、射频发射通道数≥2，支持大鼠、小鼠头部和体部等多种线圈 4、支持的成像序列至少包括：扩散加权成像（DWI）、扩散张量成像（DTI）、灌注成像（PWI）、磁共振波谱成像（MRS） 5、支持大小鼠、雪貂、狨猴等实验动物头部、体部活体高分辨成像；离体组织成像；细胞团簇成像；化合物成像；中草药成像 6.成像协议及定量分析至少包含：PDWI，T1W，T2W，T2*W，T1\T2\T2* mapping 7.高级神经应用至少包含：BOLD、DTI、DWI 8.具备SWI序列，支持即时SWI及QSM重建 9.具备基于TOF与PC的MRA序列 10.具备动态增强灌注成像及ASL功能 11.具备心脏电影、心脏灌注、心肌活性成像 12.具备超短TE序列，可用于骨关节成像 13.具备代谢成像：PRESS，STEAM，CSI2D，CEST序列 | 5
14 | 经颅磁神经闭环调控系统 | 1 | 否 | 1.磁刺激仪1套； 2.液冷机1台； 3.运动诱发电位监测模块及附件1套； 4.磁刺激仪刺激线圈2套； 5.刺激线圈支架2套； 6.工作站1台； 7.软件系统1套； 8.台车1个； 9.显示屏1台； 10.闭环调控系统1套； | 1、具备刺激人体中枢神经和外周神经，对脑神经及神经损伤性疾病进行辅助治疗的功能，具备辅助治疗或改善失眠症状的功能 2、刺激频率范围≥0~100Hz，连续可调 3、最大磁场刺激强度≥8T 4、具备双路独立阈值测定，触发方式≥3种 5、刺激模式种类至少包括：TBS治疗、单脉冲刺激、重复刺激、序列刺激、TBS刺激、ERPs 6、检测功能至少包括：MT、MEP、CMCT、CSP、ISP、LICI 7、具备外接触发接口，能够连接脑电图，可根据脑电图信号进行神经调控 | 5
15 | 神经电生理定量检测与科研分析系统 | 1 | 否 | 1.主机1套； 2.软件1套； 3.导前置器1个； 4.隔离电源1个； 5.鞍型电极1根； 6.肌电针缆1根； 7.地线1根； 8.针电极1盒； 9.体表电极1包； | 1.通道数≥4通道 2.输入阻抗≥3000MΩ 3.噪声电压≤0.4μV 4.共模抑制比≥115dB 5.电压范围≥0.05μV/div-10mV/div，分档可调 6.扫描速度范围≥0.5ms/div-30s/div，分档可调，误差≤±5% 7.具备针极肌电、感觉传导、运动传导、体感诱发、前庭诱发、心脏副交感、重复刺激、瞬目反射等功能 | 5
16 | 多导脑电地形图仪（128导） | 1 | 否 | 1.多导脑电地形图仪主机1套； 2.数字脑电采集分析系统1套； 3.采集分析工作站1套； 4.高清视频录放系统1套； 5.可移动专用台车1台； 6.打印机1台； 7.电极一套； | 1.具备经颅磁刺激兼容脑电图（TMS-EEG），具备评估脑损伤后认知、运动功能障碍功能 2.具备近红外同步脑电图（fNIRS-EEG） 3.具备脑电结合核磁评估功能连接； 4.具备事件相关电位脑电图（ERP） 5.具备常规脑电图、长程视频脑电监测、脑电地形图等 6.具备立体定向脑电图（SEEG） | 5
17 | 脑-机接口康复系统（混合范式） | 1 | 否 | 1.主机1台； 2.无线hdmi传输器1套； 3.脑电图机1台； 4.无创脑电电极1个； 5.清洁套装1套； 6.头部模特1个； | 1.脑电采集设备头环通道数≥64通道； 2.被动训练下自动控制移动速度范围≥50-100mm/s。 5.被动训练动作≥15个； 6.机械臂运动方向：三维； 7.机械臂关节自由度≥6； 8.情景互动训练模式≥10款 9.具有安全保护功能：手动急停保护、具有6个方向安全墙（前、后、左、右、上、下）安全活动范围、超限保护、断电保护； 10.自动生成评估训练报告，报告支持关节活动度评估报告、力量评估报告、运动能力评估报告以及训练报告，并支持导出PDF报告或打印。 | 5
18 | 声学导航脑机接口系统 | 1 | 否 | 1.设备主机1台； 2.导航系统1套； 3.声学换能器1台； 4.台车1台； 5.医学影像处理工作站1套； | 1. 刺激序列参数可调节项目至少包括：声强 Isppa、TBD(脉冲持续时间)、PRP(重复时间)、SD(群持续时间)、占空比和ISI(间隔时间)、NTB（脉冲群数量）、治疗时长等 2. 声学换能器基本频率范围≥0.2 MHz～3 MHz 3. 声学换能器刺激频率≥500 kHz，声焦距（默认刺激深度）≥70 mm，最大旁瓣级≤-10 dB 4. 具备支持外部设备协同的触发接口；兼容脑电和fNIRS同步采集，兼容经颅电刺激和经颅磁刺激同步刺激 5. 经颅导航软件界面可实时显示声学换能器的位置和朝向；实时显示设定的刺激靶点；实时显示刺激部位对应的三维和二维影像（矢状面、横切面、冠状面）；实时显示刺激部位和设定的刺激靶点相应的核磁MNI坐标 6.医学影像处理工作站具备影像分割、三维重建及数据管理等功能。支持DICOM数据导入、多模态影像融合、靶点标记等功能 | 5
19 | 多模态运动代谢与神经行为分析系统 | 1 | 是 | 1.肌氧代谢测试模块主机4个； 2.神经信号测试模块1套； 3.心肺功能测试模块1套； 4.有氧测试设备1套； | 1.肌肉代谢测试模块能够测试含氧血红蛋白、脱氧血红蛋白、总血红蛋白的浓度变化以及组织饱和指数（TSI）数据 2.肌肉代谢测试模块传感器采样率≥100Hz， 3.神经信号测试模块能够测试心电、皮电、呼吸、皮温、血容量脉搏等生理指标，支持自主神经功能、应激反应及多模态生理信号分析； 4.神经信号测试模块通道数量≥10通道（其中传感器通道≥9个）；分辨率≥16bit；采样率≥4000Hz(每通道)；数据传输类型:蓝牙和μSB 5.心肺功能测试模块支持无氧阀界限鉴定、氧气动力学计算、能量消耗中的营养代谢情况及氧气代谢 6.心肺功能测试模块的流量表流量范围≥0－16L；流量表通气量范围≥0－300L/分；流量表精确度≤±2%；氧分析器精确度≤±0.05% Vol；氧分析器范围≥0-25%；二氧化碳精确度≤±0.05% Vol；二氧化碳范围≥0-10% 7.支持有氧测试程序至少包括：Astrand、 YMCA、PWC、WHO等最大吸氧量（VO2）测试程序， 8.负荷功率范围≥5-1000W | 5
20 | 上肢多模态康复干预与数据采集分析研究系统 | 1 | 否 | 1. 设备主体1台； 2. 无线键鼠输入器1个； 3. 抓握把手1个； 4. 前臂臂托1个； | 1.训练类型≥5种，至少包括被动训练（被动活动、被动牵伸）、助力训练、主被动训练、主动训练（定轨抗阻、等长、等速）和情景训练; 2.等速训练组合≥4种，至少包括：等速向心-向心、等速离心-向心、等速向心-离心、等速离心-离心; 3.测定功能≥4种，至少包括：活动范围测定、肌力测定、拟合度测定和偏侧忽略; 4.训练任务参数至少包括：训练时长、训练力度、训练速度、训练轨迹、训练场景、眼动监测开关、眼动监测灵敏度 5.具备患者管理、计划管理及患者报告功能，支持训练统计数据单次及批量导出功能 | 5